II-7.1 A บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

| ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สำคัญ:ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (ตัวอย่าง) |  | เป้าหมาย |  | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
| ระยะเวลาการออกผล lab ผู้ป่วยนอก |  | 60 min |  | 40 min | 50 min | 55 min | 50 min | 40 min |
| อัตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ |  | < 3 % |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| อัตราการรายงานค่าวิกฤติในเวลาที่กำหนด |  | 100% |  | 100% | 93.85% | 98.4% | 98.7% | 96.00% |
| ร้อยละของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีการทำ IQC ก่อนการทดสอบที่มีการควบคุมคุณภาพ |  | >85% |  | NA | NA | 87% | 90% | 92% |
| อัตราการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ความเสี่ยง |  | < 10 |  | 20 | 17 | 14 | 31 | 47 |
| บริบท: ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ปริญญาเทคนิคการแพทย์ 1 คน ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านการอบรมฝึกการตรวจห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 1 คน มีหน้าที่ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิกจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และธนาคารเลือด โดยเพิ่มเวลาให้บริการ ในคลินิกเบาหวานจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ กรณีไม่สามรถตรวจได้เองจะส่งตรวจกับเอกชนและเครือข่าย กระบวนการ: - รับสิ่งส่งตรวจ พร้อมตรวจสอบความถูกของสิ่งส่งตรวจ - เตรียมสิ่งส่งตรวจ - ตรวจวิเคราะห์ - ลงทะเบียนในสมุดบันทึกสิ่งส่งตรวจ - ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการส่งผลการตรวจ ( approved )ก่อนรายงานผลในโปรแกรม Hosxp ต้องผ่านการ Dabble check - จัดเก็บและทำลายสิ่งส่งตรวจ การเพิ่มขีดความสามารถของการตรวจ lab (ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา/แผนที่จะเพิ่ม): 1. พัฒนาศักยภาพในการตรวจ 1. มีการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในกรณีแลบด่วน Electrolyte จะได้รับผลภายในเวลา < 20 นาที 2. มีการเพิ่ม Test การตรวจวิเคราะห์ได้แก่ Troponin T , PT INR 3. ดำเนินการติดตั้งระบบ LIS ในเครื่อง CBC และblood chem 4. เปิดให้บริการโลหิตวิทยา 2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ โดยการส่งฝึกอบรม ทบทวนความรู้ทางวิชาการ อย่างส่ำเสมอ อย่างน้องปีละ 1 ครั้ง โครงสร้างกายภาพที่เอื้อต่อคุณภาพและความปลอดภัย: - ห้องปฏิบัติการมีการแบ่งเขตการทำงานระหว่างส่วนปฏิบัติการและส่วนของเอกสาร เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนระหว่างกัน - มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องกรองอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิเครื่องมือ และอุณหภูมิห้องให้เหมาะกับการตรวจวิเคราะห์ - มีการติดตั้งตู้ smear เชื้อ Biohazard class II เพื่อป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายไปยังผู้ตรวจวิเคราะห์ และสิ่งแวดล้อมภายนอก โอกาสพัฒนา : มีแผนขออนุมัติขยายพื้นที่ในห้องปฏิบัติการให้มีขนาดเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ: - เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ มีระบบสารองไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องกรณีไฟฟ้าดับ และมีการทดสอบการคายประจุของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทุกเครื่อง - มีการบำรุงรักษาเครื่องมือโดยผู้รับผิดชอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติแต่ละเครื่อง โดยมีตารางการบำรุงรักษา ทั้งที่ทำได้โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเอง และโดยช่างประจาจากบริษัทนั้นๆ - . มีแผนการติดตามช่างบริษัท กรณีเครื่องมีปัญหา - การดูแลรักษายึดตามหลัก IC - โอกาสพัฒนา : พัฒนาระบบการสารองเครื่องมือ ในกรณีที่เครื่องตรวจวิเคราะห์เสีย การสอบเทียบและการใช้ผลการสอบเทียบ: 1. โดยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ สอบเทียบโดยช่างประจำบริษัท 2.เครื่องมือละอุปกรณ์ย่อยทั่วไป สอบเทียบความเที่ยงตรงปีละ 1 ครั้ง โดยศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ อุบลราชธานี ผลการสอบเทียบปี 2558 -2559 ผ่านทุกตัวและมีป้ายแสดงสถานะเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบ 3.จัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือ เป็นการล่วงหน้า การตรวจภายนอก (ชนิด หน่วยตรวจ การประเมิน): ชนิดการส่งต่อตรวจภายนอก - ชิ้นเนื้อ: บริษัทศูนย์แลบธนบุรี กทม. - Thyroid ,Hb Typing, Hemoculture,ฮอร์โมน,Tumor marker : บริษัทอุบล อาร์ ไอ เอ - CD4 : โรงพยาบาลยโสธร การประเมินหน่วยตรวจดังนี้ - ผ่านการรับรองคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า - ราคา - การบริการรับ – ส่งสิ่งตรวจ - การรายงานผล และสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับแพทย์/พยาบาลผู้ส่งตรวจ(วิธีการสื่อสาร การใช้ประโยชน์): 1. คำสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ - กรณีผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่จะลงคำสั่งในใบสื่อสาร - กรณีต้องนอนโรงพยาบาล จะดูคำสั่งใยใบ Doctor order เปรียบเทียบกับ สิ่งส่งตรวจ 2.การรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ - กรณีผู้ป่วยนอพกแพทย์จะดูผลในโปรแกรมHosxp - กรณีผู้ป่วยใน กำหนดให้ปริ๊นผลใบรายงานโดยใบรายงานผลจะต้องมีชื่อผู้วิเคราะห์ และผู้ตรวจสอบผล (Approved Signature) และห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดในการแก้ไข ผลหรือลบข้อความเดิมแล้วลงลายมือชื่อกำกับ - การรายงานผลค่าวิกฤติ จะแจ้งทางทางโทรศัพท์ทันทีหรือเดินไปบอกโดยตรงที่หน่วยงาน การรักษาความลับของการรายงานผล: - การรายผลตรวจ HIV จะไม่ลงในโปรแกรม HOSXP เจ้าหน้าที่ จะรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้นเองโดยจะลงผลเป็นรหัสแล้วปริ๊นผลการตรวจออกมาใส่ซองปิดผนึกและก่อนนำส่งทุกราย คุณภาพการรายงานค่าวิกฤติ: - มีการทบทวนแลปวิกฤตทุก 1 ปี โดยสหวิชาชีพ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามหนังสืออ้างอิงการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิกร่วมกับการกำหนดค่าวิกฤตแลป ปี 2558 มีทั้งหมด 11 ตัว - การรายงานผลค่าวิกฤติ ต้องผ่านตรวจสอบหรือทำซ้ำจึงแจ้งให้หน่วยงานที่ส่งสิ่งส่งตรวจทราบทางโทรศัพท์ทันทีพร้อมทั้งบันทึกผลในแฟ้มรายงานค่าวิกฤติ การจัดการกับสิ่งส่งตรวจ: - มีการจัดการกับสิ่งส่งตรวจ ดังนี้ CBC และblood chem. เก็บไว้ 3 วัน immunology เก็บไว้ 7 วัน และ Specimen ที่เป็น HIV positive เก็บไว้ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ปี ผล HIV negative เก็บไว้ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 เดือน ก่อนมีทำลายสิ่งส่งตรวจ โดยทิ้งลงท่อน้าทิ้งและลงสู้บ่อบาบัดน้าเสียของโรงพยาบาล การทดสอบความชำนาญ/EQC/EQA (ความครอบคลุม ผลการทดสอบ การปรับปรุง): - ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมคุณภาพโดยมี Internal Quality Control ทุกวันส่วน External Quality Control ทุก 3 เดือน โดยมีการทำร่วมกับสถาบันที่มีการรับรองคุณภาพ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี และ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผลการทดสอบที่ส่งกลับมาจะระบุผลการตรวจ หากผลการตรวจมีปัญหา ภายในห้องปฏิบัติการจะทาการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุต่อไป การปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากอุบัติการณ์สำคัญ: - ปี 2558 เกิดความเสี่ยง ดังนี้ ไม่รายงานแลปวิกฤตจำนวน 1 ครั้ง รายงานผลผลล่าช้า 3 ครั้ง ตรวจไม่ตรงคำสั่ง แพทย์ 5 ครั้ง การงานผลแลปคลาดคลื่นและไม่ออกผลในเวลากำหนด จำนวน 17 ครั้ง จึงมีการแก้ไข - เกิดอุบัติการณ์เลือดClot เฉพาะ Tube CBC เด็กจำนวน 2 ครั้ง และยังเกิดอุบติการณซ้ำจากการทบทวนเกิดจากขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจ คือมีความช้าการจากการไหลของเลือดเนื่องจากมีการใช้เข็มขนาดเล็กและการMix ช้าและทักษะการMix ไม่เหมือนกัน จึงกำหนดให้การเจาะเลือดในเด็กต้องมีผู้ช่วยอย่างน้อย 1 คนทำหน้าที่ Mix ทันทีและกำหนดวิธีการ Mix เป็นแนวทางเดียวกัน - การรายงานแลปวิกฤตยังไม่ทันเวลาในบางตัวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความตระหนักและจำค่าแลบวิกฤตไม่ได้ทุกตัวจึงมีการทบทวนและติดค่าผลแลปไว้ที่หน้างาน การประเมิน/รับรองจากองค์กรภายนอก (องค์กร บริการ วันที่ ผล): - ผลการประเมินจากโรงพยาบาลยโสธร ปี 8 กรกฎาคม 2558 ได้เสนอโอกาสพัฒนาทั้งหมด ได้แก่ ด้านคุณภาพ การบริการและการดูแลเครื่องมือ ด้านโครงสร้างการจัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสม อย่างน้อย 3 แห่ง กำหนดความถี่และบันทึกผลไว้ ข้อแนะนำขององค์กรภายนอก/การตอบสนอง: - การเก็บและนำตัวชี้วัดไปใช้ในการพัฒนางาน - การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการนำอุบัติการณ์มาทบทวนและวางแนวทางปรับปรุง - การพัฒนาบุคลากรโดยการประเมินจาก competency ผลการพัฒนาที่สำคัญ: การประเมินตนเอง (scoring) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| มาตรฐาน | Score |  | ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปีข้างหน้า |  |  |  |  |  |
| - การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 3 |  | - วางระบบการควบคุมภายใน - พัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการให้มีความรู้เป็นปัจจุบัน - วางแผนอัตรากำลังสำรองเผื่อการลาศึกษาต่อ - ขยายพื้นที่ให้กว้างเป็นสัดส่วน |  |  |  |  |  |
| - การจัดบริการปฏิบัติการทางการแพทย์ | 3 |  | - ร่วมวางระบบการประเมินผลการบริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด - พัฒนาระบบการให้บริการ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง ผู้รับบริการพึงพอใจ |  |  |  |  |  |
| - ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 3 |  | เตรียม Re-accredit เพื่อรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ LA |  |  |  |  |  |